СЕРИЯ ОСЦИЛЛОГРАФОВ MOS-626 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ISO-9002 CERTIFIED MANUFACTURER

СЕРИЯ MOS-626

двухканальный осциллограф

Состав серии

MOS-620B		20МГц базовая модель

MOS-640B		40МГц базовая модель

MOS-626				20МГц базовая модель с курсорными измерениями

MOS-626F			20МГц базовая модель с частотомером и курсорными измерениями

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ																																																													СТРАНИЦА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	2

1.1. Описание	2

1.2. Особенности	2

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

3. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСЦИЛЛОГРАФА	4

3.1. Проверка нового прибора	4

3.2. Проверка напряжения питания	4

3.3. Условия эксплуатации	5

3.4. Размещение и эксплуатация прибора	5

3.5. Яркость ЭЛТ	5

3.6. Предельные напряжения на входах прибора	5

4. РАБОТА С ПРИБОРОМ	7

4.1. Описание лицевой панели	7

4.2. Описание задней панели	8

4.3. Одноканальный режим (базовый режим)	9

4.4. Двухканальный режим	9

4.5. Режим суммирования сигналов (ADD)	10

4.6. Синхронизация	10

4.7. Переключатель коэффициента развертки (TIME/DIV)	11

4.8. Растяжка осциллограммы	11

4.9. Режим X-Y	11

4.10. Компенсация пробника	12

5. Курсорные измерения	12

5.1. Панель управления курсорными измерениями	12

5.2. Значение символов на экране	13

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ	15

6.1. Замена предохранителя	15

6.2. Чистка прибора	15

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	15

8. БЛОК-СХЕМА	16

ТЕРМИНЫ И СИМВОЛЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ

Эти термины Вы можете обнаружить в этом руководстве или на изделии:

|  | WARNING! ОСТОРОЖНО! | Условия или действия, которые могут стать причиной травмы или даже летального исхода. |
| --- | --- | --- |
|  | CAUTION! ВНИМАНИЕ! | Условия или действия, которые могут вызвать повреждение этого прибора или другого оборудования. |

Эти символы Вы можете обнаружить в этом руководстве или на изделии:

| ОПАСНО! Высокое напряжение! | ВНИМАНИЕ! Обратитесь к руководству по эксплуатации | Клемма защитного заземления | Клемма общего заземления |
| --- | --- | --- | --- |

Декларация соответствия CE Мы MATRIX TECHNOLOGY INC. Buiding 1, NanYu Industrial Area, Huachang Road, Dalang Village, Longhua Town, Baoan district, SHENZHEN, P.R. of CHINA. ответственно заявляем, что перечисленные далее изделия MOS-620B, MOS-626/626F, MOS-640B соответствуют требованиям директив 89/336/EEC; 92/3I/EEC; 93/68/EEC по электромагнитной совместимости. Проверено соответствие следующим стандартам согласно перечню института промышленных технологических исследований: EN50081-2: электромагнитная совместимость - (1992) Общий стандарт по излучению Часть 1: для частного, коммерческого и промышленного применения. EN50082-2: электромагнитная совместимость - (1992) Общий стандарт по устойчивости Часть 1: для частного, коммерческого и промышленного применения. Сетевые помехи Излучение EN 55022 класс B (1994) EN 55011 класс B (1991) Электростатический разряд IEC 1000-4-2 (1995) Излучение IEC 1000-4-3 (1995) Гармоники тока EN 61000-3-2 (1995) Импульсные помехи в сетях IEC 1000-4-4 (1995) Разброс напряжения EN 61000-3-3 (1995) Броски напряжения IEC 1000-4-5 (1995) Низковольтное оборудование EN 61010-1 (1993) Падение напряжения, перерывы питания EN 6 1000-4-11 (1994)

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 1.1. Описание

Серия MOS-626 представляет семейство – двухканальных осциллографов с максимальной чувствительностью 1мВ/ДЕЛ. Максимальная скорость развертки – 0.2мкс/ДЕЛ. При включении растяжки х10, скорость развертки – 20нс/ДЕЛ. Вертикальная отклоняющая система имеет два входных канала. Каждый канал имеет 12 основных коэффициентов вертикального отклонения от 5мВ/ДЕЛ. до 20В/ДЕЛ. При включении дополнительного усилителя x5MAG максимальный коэффициент вертикального отклонения – 1мВ/ДЕЛ. Все осциллографы используют электронно-лучевую трубку с излучающим катодом, 6-дюймовым прямоугольным экраном и внутренней сеткой. Модели MOS-626/626F имеют функцию курсорных измерений, позволяющую получать на экране информацию о напряжении, длительности, периоде и частоте. Эти осциллографы – просты в управлении и обладают высокой эксплуатационной надежностью.

## 1.2. Особенности

- Электронно-лучевая трубка большой яркости:

электронно-лучевая трубка имеет качественную систему фокусировки пучка, высокую яркость свечения при ускоряющем напряжении 2кВ для 620B/626F и 12кВ для 640B; обеспечивает четкое, легко читаемое изображение даже при высоких скоростях развертки.

- Отключаемая функция автоматического выбора уровня запуска упрощает управление.

- Режим синхронизации ALT (поочередное переключение каналов синхронно с запуском развертки):

наблюдение формы двух сигналов различных частот, устойчивое изображение для каждого канала.

- Режим синхронизации от телевизионного сигнала:

осциллограф имеет схему для синхронизации от кадрового или строчного синхроимпульсов.

- Выход CH1:

выход 50 Ом для сигнала канала CH1 на тыльной панели для подключения частотомера или других приборов.

- Вход Z:

возможность наложения на осциллограмму яркостных маркеров времени или частоты. Осуществляется положительным сигналом ТТЛ уровня.

- Режим X-Y:

возможность работы как X-Y осциллографа: канал CH1 обеспечивает горизонтальное отклонение (ось X), а канал CH2 обеспечивает вертикальное отклонение (ось Y).

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 20МГц ОСЦИЛЛОГРАФЫ | 40МГц ОСЦИЛЛОГРАФЫ |
| --- | --- | --- |
|  | MOS-620B/626/626F | MOS-640B |
| ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ | Коэффициенты отклонения | 5мВ~20В/ДЕЛ, 12 ступеней из ряда 1-2-5 |
|  | Погрешность коэффициента отклонения | ≤3% (x5 MAG: ≤5%) |
|  | Плавная регулировка коэффициента отклонения | ≤1/2.5 от любого фиксированного значения |
|  | Частотный диапазон | 0Гц~20МГц (x5 MAG: 0Гц~7МГц) | 0Гц~40МГц (x5 MAG: 0Гц~15МГц) |
|  |  | закрытый вход: нижняя частота 10Гц. (при 100кГц и 8ДЕЛ., снижение уровня -3дБ) |
|  | Время нарастания переходной характеристики | около 17.5нс (x5 MAG: около 50нс) | около 9.5нс (x5 MAG: около 25нс) |
|  | Импеданс входа | около 1МОм//около 25пФ |
|  | Неравномерность переходной характеристики | выброс: ≤5% (при 10мВ/ДЕЛ.) другие искажения или при других коэффициентах отклонения: дополнительно 5% к указанному значению |
|  | Линейность | ≤ ±0.1ДЕЛ. амплитуды сигнала при его перемещении по вертикали на 2ДЕЛ. от центра экрана |
|  | Режимы канала вертикального отклонения | CH1: только сигнал канала CH1 CH2: только сигнал канала CH2 DUAL: одновременное отображение каналов CH1 и CH2; режимы ALT или CHOP при любом коэффициенте развертки ADD: CH1+CH2 алгебраическая сумма сигналов |
|  | Частота переключения в режиме CHOP | около 250кГц |
|  | Режимы связи входа | AC (закрытый вход), GND (замыкание на землю), DC (открытый вход) |
|  | Максимальное входное напряжение | 300Впик. (при частоте не более 1кГц); при переключателе пробника: 1:1, макс. эффективное измеряемое значение: 160В пик.-пик. (56Вэфф., для синуса); при переключателе пробника: 10:1, макс. эффективное измеряемое значение: 1600В пик.-пик. (560Вэфф., для синуса). |
|  | Коэффициент ослабления синфазного сигнала | не менее 50:1 при синусоидальном сигнале 50кГц (коэффициент отклонения каналов CH1 и CH2 одинаковый) |
|  | Коэффициент развязки между каналами (при 5мВ/ДЕЛ) | >1000:1 при 50кГц |
|  |  | >30:1 при 20МГц | >30:1 при 40МГц |
|  | Сигнал выхода CH1 | не менее 20мВ/ДЕЛ при нагрузке 50 Ом; частотный диапазон 50Гц ~ не менее 5МГц |
|  | Балансировка луча при CH2 INV | диапазон балансировки: ≤1ДЕЛ. (относительно центра сетки экрана) |

| МОДЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 20МГц ОСЦИЛЛОГРАФЫ | 40МГц ОСЦИЛЛОГРАФЫ |
| --- | --- | --- |
|  | MOS-620B/626/626F | MOS-640B |
| СИНХРОНИЗАЦИЯ | Источники синхронизации | CH1, CH2, LINE (сеть), EXT (внешний) (каналы CH1 и CH2 могут быть выбраны как источник только при режимах DUAL или ADD; при режиме ALT (кнопка TRIG.ALT нажата) можно использовать попеременный запуск от обоих источников сигнала. |
|  | Связь по входу | закрытый вход: 20Гц ~ верхний предел частотного диапазона |
|  | Полярность запускающего сигнала | +/- |
|  | Чувствительность | 20Гц~2МГц: 1.0 ДЕЛ., TRIG-ALT: 2 ДЕЛ., EXT: 200мВ |
|  |  | 2~20МГц: 1.5 ДЕЛ. | 2~20МГц: 1.5 ДЕЛ. 20~40МГц: 2.0 ДЕЛ. |
|  |  | TRIG-ALT: 3 ДЕЛ., EXT: 800мВ |
|  |  | TV: синхроимпульс более 1 ДЕЛ. (EXT: 1В) |
|  | Режимы синхронизации | AUTO: внутренний запуск развертки даже при отсутствии сигнала запуска (применяется для периодического сигнала с частотой не менее 25Гц); NORM: при отсутствии сигнала запуска, развертка не запускается; TV-V: запуск по кадровому синхроимпульсу телевизионного сигнала; TV-H: запуск по строчному синхроимпульсу телевизионного сигнала (запуск TV-V и TV-H происходит только при синхроимпульсе отрицательной полярности). |
|  | Вход EXT сигнала внешней синхронизации Импеданс входа Макс. входное напряжение | около 1МОм//около 25пФ 300В (постоянное + амплитуда переменного, частота ≤1кГц) |
| РАЗВЕРТКА | Коэффициенты развертки | 0.2мкс- 0.5с/ДЕЛ., 20 ступеней из ряда 1-2-5 |
|  | Погрешность развертки | ±3% |
|  | Плавная регулировка коэффициента развертки | ≤1/2.5 от любого фиксированного значения |
|  | Растяжка x10MAG | в 10 раз |
|  | Погрешность коэффициента развертки при x10MAG | ±5% (20нс~50нс не нормируются) |
|  | Линейность | ±3%, x10MAG: ±5% (20нс и 50нс не нормируются) |
|  | Балансировка луча при x10MAG | диапазон балансировки: не менее 2ДЕЛ. (относительно центра сетки экрана) |
| РЕЖИМ X-Y | Чувствительность | как для вертикального отклонения (ось X: канал CH1; ось Y: канал CH2) |
|  | Частотный диапазон | 0Гц~не менее 500кГц |
|  | Разность фаз X-Y | ≤3° при частоте 0Гц~50кГц |

| МОДЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 20МГц ОСЦИЛЛОГРАФЫ | 40МГц ОСЦИЛЛОГРАФЫ |
| --- | --- | --- |
|  | MOS-620B/626/626F | MOS-640B |
| ВХОД Z | Чувствительность | 5Впик.-пик. (положительный сигнал увеличивает яркость луча) |
|  | Частотный диапазон | 0Гц~2МГц |
|  | Входное сопротивление | около 47кОм |
|  | Макс. входное напряжение | 30В (постоянное + амплитуда переменного, частота ≤1кГц) |
| КАЛИБРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ | Форма сигнала | меандр положительной полярности |
|  | Частота | около 1кГц |
|  | Коэффициент заполнения | около 48:52 |
|  | Выходное напряжение | 2Впик.-пик. ±2% |
|  | Импеданс выхода | около 1кОм |
| ЭЛТ | Тип | 6-дюймовым прямоугольным экраном и внутренней сеткой |
|  | Люминофор | P31 |
|  | Ускоряющее напряжение | около 2кВ | около 12кВ |
|  | Эффективный размер экрана | 8x10 ДЕЛЕНИЙ (1 ДЕЛЕНИЕ=10мм (0.39 дюйма)) |
|  | Сетка экрана | внутренняя |
|  | Корректировка наклона осциллограммы | есть |

Система курсорных измерений

| ФУНКЦИЯ КУРСОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ | MOS-626/626F |
| --- | --- |
|  | Функции курсорных измерений | (V, 1/(T, (T |
|  |  | P(t,V) |
|  | Разрешение курсора | 1/25 деления |
|  | Эффективный диапазон курсора | по вертикали: ±3 деления по горизонтали: ± 4 деления |
|  | Панель управления | по вертикали: V/DIV, AC/DC/GND, CH1, CH2, INV, ALT, CHOP, ADD |
|  |  | по горизонтали: ВРЕМЯ/ДЕЛ., x10MAG |
|  |  | синхронизация: источник, полярность, AUTO, NORM, TV-V/TV-H. |
|  |  | прочие: пробник (х1/х10), X-Y |

| Требования к сети питания Напряжение Частота Потребление : ~110В/220В ± 10%, выбирается переключателем : 50Гц или 60Гц : около 40ВА, не более 35Вт Механические характеристики Габариты Масса : 340(Ш)xl50(В)x455(Д) мм : около 8кг (17.6 фунта) Принадлежности: Шнур питания.....................................1 Руководство по эксплуатации...........1 Пробник...............................................2 | Условия эксплуатации: внутри помещений; высота до 2000м над уровнем моря; температура окружающей среды: соответствие заявленным характеристикам: 10°~35°C (50°~95°F) предельные эксплуатационные: 0°~40°C (32°~104°F) относительная влажность не более 85%, без конденсации; категория по размещению II; степень загрязнения среды применения 2. Условия хранения: -10°~70°C, относительная влажность не более 70%. |
| --- | --- |

# 3. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСЦИЛЛОГРАФА

## 3.1. Проверка нового прибора

Осциллограф перед отправкой был полностью осмотрен и проверен производителем. После получения осциллографа, немедленно распакуйте и осмотрите его для выявления любых повреждений, которые могли быть получены при транспортировке. При обнаружении любых признаков повреждения, немедленно уведомьте грузоперевозчика и/или дилера.

## 3.2. Проверка напряжения питания

Осциллограф может питаться от сети с переменным напряжением 220В или 110В, первоначальная установка сделана изготовителем. Перед включением в сеть, убедитесь, что переключатель напряжения на задней панели прибора установлен в положение соответствующее напряжению Вашей сети. Помните, осциллограф может быть поврежден при неправильной установке переключателя напряжения сети питания.

|  | ОСТОРОЖНО! Во избежание электрического шока проводник защитного заземления шнура питания должен быть подключен к заземленному проводу сети. |
| --- | --- |

Если Вы собираетесь подключить прибор к сети с другим номинальным напряжением, необходимо предварительно заменить плавкий предохранитель согласно таблице приведенной ниже.

| Напряжение сети | Диапазон | Плавкий предохранитель |
| --- | --- | --- |
| ~220В | 198-242В | T 0.5A/250В |
| ~110В | 109-121В | T 1.0A/250В |

|  | ОСТОРОЖНО! Во избежание травм перед извлечением предохранителя из держателя отключите шнур питания. |
| --- | --- |

## 3.3. Условия эксплуатации

Нормальный температурный диапазон окружающей среды для этого прибора - 0°~40°C (32°~104°F). Эксплуатация прибора за пределами этого температурного диапазона может привести к повреждению его цепей. Не размещайте прибор в местах с сильными магнитными или электрическими полями, такие поля могут повлиять на результат измерения.

## 3.4. Размещение и эксплуатация прибора

Убедитесь, что вентиляционные отверстия корпуса осциллографа не перекрыты.

Если это прибор используется непредусмотренным изготовителем способом, то его защитные схемы могут оказаться неэффективными.

## 3.5. Яркость ЭЛТ

Для предотвращения постепенного повреждение люминофора электронно-лучевой трубки, не устанавливайте чрезмерную яркость луча и не оставляйте без необходимости длительное время неподвижное пятно на экране.

## 3.6. Предельные напряжения на входах прибора

Стойкость по напряжению входов прибора и пробников приводится в следующей таблице. Не прикладывайте напряжения выше этих значений. Если переключатель пробника находится в положении 1:1, то максимальное эффективное измеряемое значение должно быть не более 160В пик.-пик. (56Вэфф., для синуса); если переключатель пробника находится в положении 10:1, то максимальное эффективное измеряемое значение должно быть не более 1600Впик.-пик. (560Вэфф., для синуса).

| Входной разъем Максимальное входное напряжение Входы CH1, CH2 300Впик. Вход EXT TRIG IN 300Впик. Вход пробника 600Впик. Вход Z-AXIS 30Впик. | ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения прибора, не превышайте максимальные входные напряжения. Максимальное входное напряжение должно иметь частоту меньше 1кГц. |
| --- | --- |

Если на входе прибора присутствуют одновременно переменное и постоянное напряжение, то максимальное пиковое значение для каналов CH1 и CH2 не должно превышать + или – 300В. Так для переменного напряжения со средним нулевым значением, максимальный размах напряжения не должен превышать значения 600В пик.-пик.

Рисунок 4-1

MOS-626 Лицевая панель

Рисунок 4-2

MOS-620B Лицевая панель

Рисунок 4-3

MOS-626 Задняя панель

# 4. РАБОТА С ПРИБОРОМ

## 4.1. Описание лицевой панели

ЭЛТ:

Кнопка POWER...................(7)

Включение/выключение питания прибора. О включенном питании прибора, сигнализирует свечение светодиодного индикатора (6).

Регулятор INTEN...................(2)

Регулировка яркости точки или линии.

Регулятор FOCUS...................(3)

Регулировка фокусировки изображения.

Регулятор TRACE ROTATION...................(4)

Подстроечный резистор для выравнивания горизонтальной линии развертки параллельно линиям сетки экрана.

Фильтр...................(36)

Фильтр для улучшения визуализации изображения.

Канал вертикального отклонения:

Вход CH1 (X)...................(9)

Входной разъем канала вертикального отклонения CH1. Для режима X-Y, входной разъем для оси X.

Вход CH2 (Y)...................(20)

Входной разъем канала вертикального отклонения CH2. Для режима X-Y, входной разъем для оси Y.

Переключатели AC-GND-DC...................(10)(18)

Переключатель для выбора режима связи входа и вертикального усилителя.

AC:		закрытый вход, связь по переменному току.

GND:	вход вертикального усилителя заземлен, входной разъем осциллографа отключен от усилителя.

DC:		открытый вход, связь по постоянному току.

Переключатели VOLTS/DIV...................(8)(21)

Для выбора коэффициента вертикального отклонения, от 5мВ/ДЕЛ. до 20В/ДЕЛ., 12 ступеней.

Регуляторы VARIABLE...................(13)(17)

Плавная регулировка коэффициента вертикального отклонения до ≥1/2.5 от установленного дискретного значения. Если регулятор установлен в положение CAL, то коэффициент вертикального отклонения имеет калиброванное значение установленное переключателем VOLTS/DIV.

Регуляторы ▲▼POSITION....................(11)(19)

Регулировка вертикального положения точки или линии осциллограммы. Если вытянуть ручку этого регулятора на себя (положение x5MAG), то чувствительность усилителя увеличится в 5 раз.

Переключатель VERT MODE....................(14)

Для выбора режима работы усилителей каналов CH1 и CH2.

CH 1:		осциллограф работает в одноканальном режиме только канала CH1.

CH 2:		осциллограф работает в одноканальном режиме только канала CH2.

DUAL:	осциллограф работает в двухканальном режиме каналов CH1 и CH2.

ADD:		осциллограф отображает алгебраическую сумму (CH1 + CH2) или разность (CH1 – CH2) для сигналов двух каналов. Для получения разности (CH1 – CH2) дополнительно нажмите кнопку CH2 INV (16).

Кнопка ALT/CHOP....................(12)

Когда кнопка отжата при двухканальном режиме, происходит поочередное переключение каналов синхронно с запуском развертки, сигналы каналов CH1 и CH2 отображаются на экране попеременно, (обычно используется при большой скорости развертки).

Когда кнопка нажата при двухканальном режиме, происходит прерывистое переключение каналов несинхронное с запуском развертки (обычно используется при низкой скорости развертки).

Кнопка CH2 INV....................(16)

Когда кнопка CH2 INV нажата, входной сигнал канала CH2 инвертируется. В режиме ADD входной сигнал канала CH2 и сигнал синхронизации от канала 2 также инвертируется.

Синхронизация:

Вход EXT TRIG IN....................(24)

Входной разъем для подключения сигнала внешнего запуска. Для использования этого сигнала установите переключатель SOURCE (23) в положение EXT.

Переключатель SOURCE....................(23)

Для выбора одного из внутренних источников сигнала синхронизации или внешнего сигнала поданного на разъем EXT TRIG IN.

CH1:	при переключателе VERT MODE (14) в положении DUAL или ADD, канал CH1 становится внутренним источником сигнала синхронизации.

CH2:	при переключателе VERT MODE (14) в положении DUAL или ADD, канал CH2 становится внутренним источником сигнала синхронизации.

LINE:	для выбора сети питания в качестве внутреннего источника сигнала синхронизации.

EXT:	для выбора в качестве источника синхронизации внешнего сигнала подаваемого на входной разъем EXT TRIG IN (24).

Кнопка SLOPE....................(26)

Для выбора полярности запускающего сигнала.

"+":		запуск происходит, когда сигнал синхронизации пересекает уровень синхронизации в положительном направлении.

"-":	запуск происходит, когда сигнал синхронизации пересекает уровень синхронизации в отрицательном направлении.

Кнопка TRIG.ALT....................(27)

Если нажата кнопка TRIG.ALT (27), и если при этом переключатель VERT MODE (14) находится в положении DUAL или ADD, то при положении переключателя SOURCE (23) CH1 или CH2 один из этих каналов соответственно становится внутренним источником сигнала синхронизации.

Регулятор LEVEL....................(28)

Предназначен для получения стабильного изображения формы сигнала. Устанавливает точку начала запуска развертки относительно осциллограммы сигнала.

В направлении "+": уровень запуска перемещается вверх по осциллограмме.

В направлении "-": уровень запуска перемещается вниз по осциллограмме.

Положение LOCK регулятора LEVEL....................(22)

Поверните ручку (28) в крайнее положение по часовой стрелке до щелчка. При этом прибор автоматически оптимально будет поддерживать уровень синхронизации независимо от амплитуды сигнала, не требуя ручной регулировки уровня синхронизации.

Переключатель TRIGGER MODE....................(25)

Для выбора требуемого режима синхронизации.

AUTO:		автоматический запуск развертки при отсутствии сигнала синхронизации или при частоте сигнала синхронизации ниже 25Гц.

NORM:		при отсутствии сигнала синхронизации запуск развертки не происходит. Используется обычно для наблюдения сигнала с частотой ≤25Гц.

TV-V:		этот режим используется для наблюдения кадрового телевизионного сигнала.

TV-H:		этот режим используется для наблюдения строчного телевизионного сигнала.

(Режимы TV-V и TV-H работают только при отрицательной полярности сигнала синхроимпульсов.)

Горизонтальная развертка

Переключатель TIME/DIV....................(30)

Для выбора коэффициента горизонтальной развертки от 0.2мкс/ДЕЛ. до 0.5с/ДЕЛ., 20 ступеней.

X-Y:	в этом положении переключателя прибор работает в режиме X-Y.

Регулятор SWP.VAR....................(32)

Для плавного изменения коэффициента горизонтальной развертки. Если регулятор установлен в положение CAL, то коэффициент горизонтальной развертки имеет калиброванное значение установленное переключателем TIME/DIV. При вращении этого регулятора против часовой стрелки возможно увеличение длительности развертки до 2.5 раз и более по отношению к установленному дискретному значению.

Регулятор ◄►POSITION....................(35)

Для горизонтального перемещения осциллограммы или точки.

Кнопка x10 MAG....................(33)

При нажатии этой кнопки происходит растяжка изображения сигнала в 10 раз.

Прочее

Вывод CAL....................(1)

Выход сигнала калибратора напряжения: меандр положительной полярности с калиброванным значением амплитуды 2В и частотой около 1кГц.

Вывод GND....................(15)

Для заземления шасси осциллографа.

## 4.2. Описание задней панели

Разъем Z AXIS INPUT....................(37)

Входной разъем для подключения внешнего сигнала, модулирующего яркость.

Разъем CH1 OUTPUT....................(38)

Выход сигнала, аналогичного сигналу канала CH1, с коэффициентом напряжения около 20мВ/ДЕЛ. при нагрузке 50 Ом. Применяется для подключения частотомера и т.п.

Ножки....................(39)

Позволяют использовать прибор в вертикальном положении. Также используются для укладки шнура питания.

Разъем AC....................(40)

Входной разъем для подключения питания. Подключите шнур питания (поставляется с прибором) к этому разъему.

Плавкий предохранитель....................(41)

Номинал используемого предохранителя указан в разделе "3.2 Проверка напряжения питания".

## 4.3. Одноканальный режим (базовый режим)

Перед включением шнура питания в сеть, удостоверьтесь, что рабочее напряжение питания прибора соответствует напряжению Вашей сети. Установите переключатели и регуляторы осциллографа, как указано ниже:

| Обозначение | № | Положение |  | Обозначение | № | Положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POWER | (7) | положение выключено (OFF) |  | SLOPE | (26) | + |
| INTEN | (2) | среднее положение |  | TRIG.ALT | (27) | отжата |
| FOCUS | (3) | среднее положение |  | TRIGGER MODE | (25) | AUTO |
| VERT MODE | (14) | CH1 |  | TIME/DIV | (29) | 0.5mSec/DIV |
| ALT/CHOP | (12) | отжата (ALT) |  | SWP.VER | (30) | CAL |
| CH2 INV | (16) | отжата |  | ◄►POSITION | (32) | среднее положение |
| ▲▼POSITION | (11) и (19) | среднее положение |  | X10 MAG | (31) | отжата |
| VOLTS/DIV | (8) и (21) | 0.5V/DIV |  | LEVEL | (28) | LOCK |
| VARIABLE | (13) и (17) | CAL (по часовой стрелке) |  |  |  |  |
| AC-GND-DC | (10) и (18) | GND |  |  |  |  |
| SOURCE | (23) | CH1 |  |  |  |  |

После установки переключателей и регуляторов, как указано ранее, включите шнур питания в сеть и проделайте следующие процедуры:

- Включите кнопку POWER, при этом должен зажечься светодиодный индикатор POWER. Примерно через 20 секунд на экране ЭЛТ должна появиться линия развертки. Если линия не появилась в течение 60 секунд, проверьте установки переключателей и регуляторов.

- Установите оптимальную яркость и фокусировку луча при помощи регуляторов INTEN и FOCUS соответственно.

- Линию развертки совместите с центральной горизонтальной линией сетки экрана при помощи регуляторов CH1 POSITION и TRACE ROTATION (для регулировки последнего используйте отвертку).

- Подключите пробник к входу CH1 и коснитесь наконечником пробника выхода калибратора CAL 2Vp-p.

- Установите переключатель AC-GND-DC в положение AC. На экране ЭЛТ должно появиться изображение сигнала, как показано на рис. 4-4.

| Регулятором FOCUS добейтесь четкого изображения. Для рассмотрения сигнала установите переключатели VOLTS/DIV и TIME/DIV в соответствующие положения так, чтобы форма сигнала была хорошо видна. Регуляторами ▲▼POSITION и ◄►POSITION можно перемещать изображение сигнала относительно сетки для удобства измерения напряжения (Up-p) или периода (T). | Рисунок 4-4 |
| --- | --- |

Все изложенное выше является основными процедурами при использовании осциллографа. Выше описан одноканальный режим с использованием канала CH1. Действия для одноканального режима при использовании канала CH2 аналогичны. Остальные режимы работы описаны далее.

## 4.4. Двухканальный режим

| Измените положение переключателя VERT MODE на DUAL, при этом на экране должна появиться еще одна линия канала CH2 (продолжение процедур предыдущего параграфа для CH1). В результате этого Вы увидите на экране: канал CH1 - меандр сигнала калибратора; канал CH2 - прямая линия, так как никакой сигнал на вход этого канала не подан. Теперь, подайте на вход канала CH2 сигнал калибратора так же, как это было ранее сделано для канала CH1. Установите переключатель AC-GND-DC в положение AC. Регуляторами POSITION (11) и (19) переместите осциллограммы на экране, как показано на рис. 4-5. |  | Сигнал канала CH1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сигнал канала CH2 |
|  | Рисунок 4-5 |

Если кнопка ALT/CHOP отжата (режим ALT), то входные сигналы каналов CH1 и CH2 отображаются на экране попеременно при каждом запуске развертки. Этот режим используется для двухканального наблюдения сигнала при коротких временах развертки.

Если кнопка ALT/CHOP нажата (режим CHOP), то входные сигналы каналов CH1 и CH2 переключаются с частотой 250кГц независимо от развертки и в тоже время выводятся на экран. Этот режим используется для двухканального наблюдения сигнала, когда длительность развертки велика.

При двухканальном режиме (DUAL или ADD) сигнал канала CH1 или CH2 должен быть выбран в качестве сигнала синхронизации при помощи переключателя SOURCE. Если сигналы каналов CH1 и CH2 имеют близкие частоты, то изображение обоих сигналов будет стабильным; в противном случае только сигнал, выбранный переключателем SOURCE, будет иметь стабильное изображение. Если кнопка TRIG.ALT нажата, то изображение обоих сигналов будет стабильным.

## 4.5. Режим суммирования сигналов (ADD)

Изображение алгебраической суммы сигналов CH1 и CH2 может быть получено на экране при установке переключателя VERT MODE в положение ADD. Изображение разности сигналов CH1 и CH2 будет получено, если дополнительно нажать кнопку CH2 INV.

Для точного суммирования или вычитания необходимо сначала выровнять для обоих каналов коэффициенты вертикального отклонения с помощью регуляторов VARIABLE. Вертикальное положение при этом устанавливается регулятором ▲▼ POSITION любого канала. Ввиду линейности вертикальных усилителей достаточно установить оба регулятора в среднее положение.

## 4.6. Синхронизация

Правильная синхронизация важна для эффективной работы осциллографа. Пользователь должен хорошо знать режимы и методы синхронизации.

(1) Режимы переключателя MODE:

AUTO:	при этом положении включен автоматический режим синхронизации, при котором генератор развертки запускается самостоятельно при отсутствии сигнала синхронизации. Однако при появлении сигнала синхронизации генератор автоматически переключается на запуск по этому сигналу. Режим AUTO удобен тем, что позволяет произвести предварительную настройку осциллографа для наблюдения формы сигнала, когда никакой другой режим не эффективен. После настройки обычно переходят к режиму синхронизации NORM, как более чувствительному. Автоматическая синхронизация должна использоваться при измерении постоянного напряжения или сигнала с низкой амплитудой, поскольку они не могут вызвать запуск развертки.

NORM:	при положении NORM включен режим нормальной работы развертки. Запуск развертки происходит, если сигнал выбранного источника синхронизации достигает порогового уровня, установленного регулятором TRIG LEVEL. В этом случае схема запуска производит однократный запуск развертки, после которого генератор развертки вновь переходит к ожиданию следующего импульса синхронизации. При положении NORM экран будет пуст, пока не поступит очередной сигнал синхронизации с требуемыми параметрами. При режиме ALT, режиме NORM и двухканальной работе осциллографа изображения не будет на экране, если хотя бы один из сигналов канала 1 или канала 2 недостаточен для запуска.

TV-V:	установка переключателя MODE в положение TV-V позволяет использовать кадровый синхроимпульс для запуска развертки при исследовании сложного видеосигнала. Это дает возможность наблюдать структуру кадра или рамки видеосигнала. При скорости развертки 2мс/ДЕЛ. на экране будет присутствовать кадр видеосигнала, а при 5мс/ДЕЛ. – рамка (два смежных кадра).

TV-H:	установка переключателя MODE в положение TV-H позволяет использовать строчный синхроимпульс для запуска развертки при исследовании сложного видеосигнала. Это дает возможность наблюдать структуру строки видеосигнала. Скорость развертки около 10мкс/ДЕЛ. позволяет увидеть всю строку видеосигнала. Используя регулятор SWP VAR можно вывести на экран точно требуемое число строк.

Этот осциллограф синхронизируется только синхроимпульсом видеосигнала с отрицательной (-) полярностью, как показано на рис. 4-6.

| (2) Режимы переключателя SOURCE: Сам исследуемый сигнал или другой сигнал, связанный с исследуемым во времени, должен быть использован для синхронизации, чтобы получить на экране ЭЛТ устойчивое изображение. Переключатель SOURCE предназначен для выбора этого источника синхронизации. | Рисунок 4-6 |
| --- | --- |

CH1/CH2:	Метод внутренней синхронизации, который используется наиболее часто. Сигнал, поданный от входного разъема на вход предусилителя, подключается также к входу схемы запуска переключателем VERT MODE. Поскольку запуск осуществляется самим измеряемым сигналом, то на экране ЭЛТ будет получено устойчивое изображение его формы. При режимах DUAL или ADD выбор источника синхронизации осуществляется переключателем SOURCE.

LINE:	В качестве внутреннего источника сигнала синхронизации выбирается сеть питания переменного тока. Этот метод эффективен, когда измеряемый сигнал связан с частотой сети питания, например, при измерении шума с низким уровнем у оборудования звуковой частоты, тиристорных схем и т.д.

EXT:	В качестве источника синхронизации используется сигнал, подаваемый на входной разъем внешнего запуска. Сигнал внешнего запуска при этом должен быть связан по частоте с измеряемым сигналом. Так как сам измеряемый сигнал не используется для синхронизации, то форма его будет показана более точно.

(3) Назначение регулятора TRIG LEVEL и кнопки SLOPE:

Схема запуска осуществляет запуск развертки при достижении сигналом синхронизации заданного порогового уровня. Вращение регулятора TRIG LEVEL изменяет пороговый уровень. В направлении "+", порог запуска изменяется в сторону положительных значений, а в направлении "-" в сторону отрицательных значений. Если регулятор находится в среднем положении, то пороговый уровень установлен приблизительно в середине размаха сигнала, используемого как источник запуска.

Регулятор TRIG LEVEL позволяет совместить момент запуска развертки почти с любой требуемой точкой сигнала. При синусоидальном сигнале, фаза, при которой происходит запуск, является переменной. Обратите внимание, что, если регулятор TRIG LEVEL находится в одном из крайних положений "+" или "-", запуск развертки в режиме NORM невозможен, потому что порог запуска превышает амплитуду синхронизирующего сигнала.

Если кнопка TRIG SLOPE находится в положение "+", запуск развертки зависит от формы сигнала источника синхронизации, поскольку для запуска сигнал должен пересечь пороговый уровень при его нарастании. Если кнопка TRIG SLOPE находится в положение "-", то запуск развертки произойдет при пересечении сигналом порогового уровня при его спаде. Эта кнопка позволяет выбрать фронт или спад сигнала для запуска развертки, как это показано на рис. 4-7.

Положение LOCK регулятора TRIG LEVEL

Если регулятор TRIG LEVEL (28) установить в крайнее положение по часовой стрелке, то будет реализован режим, при котором не требуется вручную устанавливать уровень запуска.

Режим автоматического выбора уровня запуска LOCK эффективен, когда амплитуда сигнала на экране или напряжение сигнала внешнего запуска удовлетворяют следующим условиям:

| 620B/626/626F 50Гц—2МГц: ≥1.0 ДЕЛ. 2МГц—20МГц: ≥1.5 ДЕЛ. 640B 50Гц—20МГц: ≥1.5 ДЕЛ. 20МГц—40МГц: ≥2.0 ДЕЛ. | Рисунок 4-7 |
| --- | --- |

(4) Назначение переключателя TRIG ALT:

Переключатель TRIG ALT используется для включения поочередного запуска развертки в двухканальном режиме, (теряет смысл при режимах CH1,CH2 или ADD). При режиме поочередного запуска развертки (двухканальный режим) после каждого запуска развертки происходит смена источника сигнала синхронизации: канал 1 или канал 2. Это удобно при сравнении амплитуды, формы или периода двух сигналов, различных по частоте или периоду. Однако этот режим не подходит для фазовых измерений или измерений временных соотношений сигналов. Для таких измерений, запуск развертки должен производиться одним и тем же синхронизирующим сигналом для обоих сигналов.

Если кнопки CHOP и TRIG ALT одновременно находятся в нажатом состоянии, синхронизация развертки не возможна, потому что сигнал CHOP становится пусковым. Используйте режим ALT отдельно, или выбирайте CH1 или CH2 в качестве источника синхронизации.

## 4.7. Переключатель коэффициента развертки (TIME/DIV)

Установите переключатель TIME/DIV в положение, позволяющее наблюдать требуемое число периодов сигнала. При слишком большом числе периодов для лучшего разрешения, измените положение переключателя на большую скорость развертки. Если на экране присутствует линия, пробуйте перейти к более низкой скорости развертки. Так как если длительность развертки меньше периода сигнала, то только часть его будет показана на экране, и эта часть может выглядеть как прямая линия для прямоугольного или синусоидального сигнала.

## 4.8. Растяжка осциллограммы

| Для подробного рассмотрения небольшого фрагмента изображения сигнала, может использоваться большая скорость развертки. Однако если фрагмент изображения находится не в начале развертки, то при этом интересующий участок может оказаться за пределами экрана электронно-лучевой трубки. В таком случае нажмите кнопку x10 MAG. При этом изображение сигнала будет растянуто в 10 раз вправо и влево от центра экрана. Коэффициент развертки при этом определяется следующим образом: (Значение установленное переключателем TIME/DIV) x1/10 Таким образом, минимальный коэффициент развертки (0.2мкс/ДЕЛ.) при помощи растяжки может быть дополнительно снижен до: 0.2мкс/ДЕЛ. х 1/10=20нс/ДЕЛ. | Рисунок 4-8 |
| --- | --- |

## 4.9. Режим X-Y

| Установите переключатель TIME/DIV в положение X-Y, осциллограф при этом будет работать в режиме X-Y. Входы прибора в этом режиме предназначены для: сигнала оси X (сигнал горизонтальной оси): CH1; сигнала оси Y (сигнал вертикальной оси): CH2. Замечание: при исследовании высокочастотных сигналов в режиме X-Y, обратите внимание на различие полос пропускания и фазы для оси X и оси Y. | Рисунок 4-9 |
| --- | --- |

Режим X-Y позволяет осциллографу выполнять множество измерений, не возможных при обычной развертке. Изображение на экране электронно-лучевой трубки становится электронным графом двух мгновенных напряжений. Изображение позволяет непосредственно сравнивать эти два напряжения. Кроме того, режим X-Y позволяет отображать почти любые динамические параметры при использовании преобразователей этих параметров (частота, температура, скорость и т.д.) в напряжение. Одно из типичных применений - измерение амплитудно-частотной характеристики, когда ось Y отображает амплитуду сигнала, а ось X - частоту.

- Установите переключатель TIME/DIV в положение X-Y (крайнее положение против часовой стрелки). В этом режиме канал 1 становится входом для оси X, а канал 2 - входом для оси Y.

- Смещение по осям теперь изменяется при помощи регуляторов ◄► POSITION для оси X и CH2 ▲▼POSITION для оси Y.

- Регулировка коэффициента отклонения по вертикали (ось Y) осуществляется переключателем CH2 VOLTS/DIV и регулятором VAR.

- Регулировка коэффициента отклонения по вертикали (ось X) осуществляется переключателем CH1 VOLTS/DIV и регулятором VAR.

## 4.10. Компенсация пробника

Как было указано ранее, пробник имеет широкодиапазонный аттенюатор. Однако если компенсация пробника не выполнена должным образом, форма сигнала будет искажена, приводя к ошибкам измерения. Поэтому пробник перед использованием необходимо правильно настроить.

Подключите пробник 10:1 к входному разъему BNC канала CH1 или CH2 и установите переключатель VOLTS/DIV в положение 50мВ/ДЕЛ. Коснитесь наконечником пробника вывода калибратора. Вращая подстроечный конденсатор на пробнике, добейтесь оптимального изображения меандра (минимальные: выброс и завал на фронте, спад вершины).

| (a) Правильная компенсация | (b) Избыточная компенсация | (с) Недостаточная компенсация |
| --- | --- | --- |

Рисунок 4-10

# 5. Курсорные измерения

Осциллографы MOS-626 и MOS-626F имеют систему курсорных измерений, позволяющую непосредственно и точно проводить измерение напряжения, времени или частоты. Измерение производится путем перемещения пары курсоров и чтения показания разности значений соответствующих положениям курсоров.

| 5.1. Панель управления курсорными измерениями | (см. рис. 4-1) |
| --- | --- |

Кнопка/регулятор PUSH-TRACK	(34) имеет две функции. Вытягивая/утапливая этот регулятор можно выбрать один или другой курсор. Выбранный курсор отмечен на экране символом "(". Вращение регулятора позволяет перемещать курсор по экрану (( горизонтально, ( вертикально). При режиме P(t,V): вытягивая/утапливая этот регулятор можно изменять направление перемещения курсора; вращение регулятора позволяет перемещать курсор по экрану.

Кнопка FUNCTION….(31). Кнопка выбора одного из режимов курсорных измерений. Если предварительно выбраны установки READOUT: ON и P(t,V): OFF, то кратковременными нажатиями этой кнопки режимы переключаются в следующей последовательности:

| (T----l/(T----(V----(T (T: измерение интервала времени между курсорами; l/(T: измерение частоты; (V: измерение напряжения. Если выбран режим P(t,V): ON, вытягивая/утапливая и вращая PUSH-TRACK можно менять положение точки для которой требуется произвести измерение. Если прибор находится в режиме MENU, то нажатиями этой кнопки можно изменить следующие предварительные установки: READOUT: ON/OFF, x1/x10; P(t,V): ON/OFF. QUIT: выход из режима MENU. | Рисунок 5-1 |
| --- | --- |

Кнопка MENU….(29). Нажатие кнопки MENU выводит на экран (рис. 5-1). После чего кратковременные нажатия этой кнопки переключают режимы в следующей последовательности:

CH1-CH2-P(t, V)-READOUT-QUIT

Используя кнопку FUNCTION при этом можно изменить параметры: x1/ x10 или ON/OFF.

Регулятор READOUT INTEN….(5). Этот регулятор используется для изменения яркости в режиме курсорных измерений.

## 5.2. Значение символов на экране

Значение и расположение информации на экране при курсорных измерениях приведено на рис. 5-2.

|  | Запускающий перепад | Источник синхронизации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеряемый параметр: (T 1/(T (V |  | Режим синхронизации: AUTO NORM TV-V TV-H |
| CH1: связь по входу: AC DC GND |  | ALT/CHOP |
|  | CH1 В/дел. | ВРЕМЯ/дел. | Рисунок 5-2 |
|  | CH2: связь по входу; В/дел. |  |

### 5.2.1. Выбор измеряемого параметра

При режиме курсорных измерений каждый раз при кратковременном нажатии кнопки FUNCTION будет происходить изменение измеряемого параметра в следующей последовательности:

(T----l/(T----(V----(T

Установите переключатели VOLTS/DIV и TIME/DIV в нужное положение и удостоверьтесь, что в режиме MENU установлен параметр READOUT: ON (При включении питания автоматически устанавливается параметр READOUT: ON).

### 5.2.1.1. Измерение (T (см. рис. 5-3)

| Нажатиями кнопки FUNCTION добейтесь появления (T в левом верхнем углу экрана ЭЛТ. Кроме того, на экране должны появиться две вертикальные пунктирные линии. Переместите при помощи кнопки/регулятора PUSH-TRACK линию (отмечена () курсора 1 в начальную точку измерения. Нажмите кнопку/регулятор PUSH-TRACK для выбора курсора 2 (теперь символом ( будет отмечена линия курсора 2). Переместите при помощи кнопки/регулятора PUSH-TRACK линию курсора 2 в конечную точку измерения и прочитайте показание на экране ЭЛТ. ЗАМЕЧАНИЕ: Если регулятор SWP. VAR. находится в положении отличном от CAL (коэффициент горизонтальной развертки не калиброван), то перед значением коэффициента развертки на экране будет присутствовать символ ">". В этом случае измерение (T между курсорами 1 и 2 невозможно. | Рисунок 5-3 |
| --- | --- |

| 5.2.1.2. Измерение (T (см. рис. 5-4) Все действия аналогичны измерению (T, но вместо (T выберите 1/(T при помощи кнопки FUNCTION. ЗАМЕЧАНИЕ: Если регулятор SWP. VAR. находится в положении отличном от CAL (коэффициент горизонтальной развертки не калиброван), то измерение l/(T невозможно, на экране ЭЛТ будет отображено "1/(T=?". Если линии курсоров 1 и 2 совпадают, т.е. (T=0, то значение 1/(T будет неопределенным. На экране ЭЛТ будет отображено "1/(T=?". | Рисунок 5-4 |
| --- | --- |

### 5.2.1.3. Измерение (V (см. рис. 5-5)

- Нажатиями кнопки FUNCTION добейтесь появления (V в левом верхнем углу экрана ЭЛТ. Кроме того, на экране должны появиться две горизонтальные пунктирные линии. Переместите при помощи кнопки/регулятора PUSH-TRACK линию курсора 1 (отмечена () в начальную точку измерения напряжения.

- Нажмите кнопку/регулятор PUSH-TRACK для выбора курсора 2 (теперь символом ( будет отмечена линия курсора 2).

- Переместите при помощи кнопки/регулятора PUSH-TRACK линию курсора 2 в конечную точку измерения и прочитайте значение (V на экране ЭЛТ.

- Нажмите кнопку/регулятор PUSH-TRACK еще раз для одновременного выбора курсоров 1 и 2 (теперь символом ( будет отмечены обе линии курсоров). Вращением регулятора PUSH-TRACK Вы можете теперь одновременно переместить оба курсора в область экрана, где предполагается измерение напряжения.

ЗАМЕЧАНИЕ:	1) В одноканальном режиме, (V отображается, как (V1 или (V2, в зависимости от того какой канал выбран.

2) При работе в двухканальном режиме, отображается только (V1.

ЗАМЕЧАНИЕ:	Если регулятор коэффициент вертикального отклонения имеет некалиброванное значение, то измерение (V невозможно. В этом случае перед значением коэффициента вертикального отклонения на экране будет присутствовать символ ">".

| Если выбран режим ADD и каналы CH1 и CH2 имеют различные коэффициенты вертикального отклонения, то измерение (V теряет смысл и на экране появится "(V=?". 5.2.2. Использование MENU (рис. 5-6) 5.2.2.1. Выбор коэффициента ослабления пробника Нажмите кнопку MENU для вывода на экран окна меню. Нажмите кнопку MENU ещё раз для выбора канала. При помощи кнопки FUNCTION выберите коэффициент ослабления пробника. Нажмите кнопку MENU для завершения, нажмите кнопку FUNCTION для закрытия окна меню. | Рисунок 5-5 |
| --- | --- |
| 5.2.2.2. Включение/выключение (ON/OFF) режима READOUT Нажмите кнопку MENU для вывода на экран окна меню. Нажатиями кнопки MENU выберите параметр READOUT ON/OFF. Нажатием кнопки FUNCTION выберите значение параметра READOUT: ON или OFF (изначально ON). Нажмите кнопку MENU для завершения, нажмите кнопку FUNCTION для закрытия окна меню. ЗАМЕЧАНИЕ: При установке параметра READOUT: OFF, на экран будут выводиться только следующие символы: значение В/дел. для каналов CH1/CH2 и режимы связи по входу (AC, GND или DC). Все остальные установки на экран выводиться не будут. | Рисунок 5-6 |

### 5.2.3. Измерение P(t,V) (рис. 5-7)

- Нажмите кнопку MENU для вывода на экран окна меню.

- Нажатиями кнопки MENU выберите параметр P(t,V) ON/OFF

- Нажатием кнопки FUNCTION выберите значение параметра P(t,V): ON.

- Нажмите кнопку MENU для завершения, нажмите кнопку FUNCTION для закрытия окна меню.

- На экране ЭЛТ появится символ "(" показывающий, что в текущий момент курсор будет перемещаться по горизонтали; символ "(" означает перемещение курсора по вертикали. Для изменения направления перемещения курсора вытяните/нажмите регулятор PUSH-TRACK. Вращением регулятора PUSH-TRACK переместите курсор в нужное место экрана. После нажатия кнопки FUNCTION, курсор изменит форму на "+". Эта точка определяет начало координат. Все последующие измерения будут происходить относительно этой точки отсчета.

Рисунок 5-7

- После выбора положения точки начала координат при помощи регулятора PUSH-TRACK переместите курсор в требуемую точку осциллограммы, при этом в левом верхнем углу экрана будут отображены координаты точки P(t,V).

- По окончании измерения P(t,V) при помощи кнопки MENU выберите параметр P(t,V) ON/OFF и нажатием кнопки FUNCTION выберите значение параметра P(t,V): OFF.

- Нажмите кнопку MENU для завершения, нажмите кнопку FUNCTION для закрытия окна меню.

### 5.2.4. Измерение частоты

Осциллограф MOS-626F имеет встроенный частотомер, позволяющий непосредственно измерять частоту сигнала. Значение частоты отображается в левом верхнем углу экрана.

- В случае неустойчивого показания установите кнопку TRIG ALT (27) в положение: отжата.

- Одноканальный режим:

Установите переключатель VERTICAL MODE (14) в положение CH1 или CH2, затем установите переключатель TRIGGER SOURCE (23) в требуемое положение. Регулятором TRIGGER LEVEL добейтесь устойчивой синхронизации, при этом в левом верхнем углу экрана отобразится значение частоты f1 или f2.

- Двухканальный режим:

Установите переключатель VERTICAL MODE (14) в положение DUAL, затем установите переключатель TRIGGER SOURCE (23) в требуемое положение. Регулятором TRIGGER LEVEL добейтесь устойчивой синхронизации, при этом в левом верхнем углу экрана отобразится значение частоты f1 или f2.

- Частота сети питания:

Установите переключатель TRIGGER SOURCE (23) в положение LINE, при этом частота будет отображаться как fL.

- Внешний сигнал синхронизации:

Установите переключатель TRIGGER SOURCE (23) в положение EXT, при этом частота будет отображаться как fE.

- Диапазон измеряемых частот:

20Гц~20МГц (MOS-626F)

ЗАМЕЧАНИЕ:	Вследствие воздействия магнитного поля символы показаний курсорных измерений могут выйти за границы экрана. В этом случае требуется регулировка их положения.

VR802 – вертикальное перемещение;

VR804 – горизонтальное перемещение.

Два указанных выше потенциометра позволяют переместить символы показаний курсорных измерений к центру экрана. Эти два потенциометра, расположенные на плате формирования символов ЭЛТ. Если Вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером или компанией MATRIX.

# 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОСТОРОЖНО!

Приведенные ниже инструкции должны выполняться только квалифицированным персоналом. Во избежание электрического шока не допускается выполнять любые действия по обслуживанию прибора неописанные в настоящем руководстве, если Вы не обладаете соответствующей квалификацией.

## 6.1. Замена предохранителя

При выходе из строя плавкого предохранителя не будут светиться индикатор питания POWER. Плавкий предохранитель обычно не выходит из строя, при исправном приборе. Попытайтесь выявить и устранить причину перегорания плавкого предохранителя, и лишь затем замените его плавким предохранителем нужного номинала и типа (см. раздел "3.2 Проверка напряжения питания").

Плавкий предохранитель расположен на задней панели (см. рис. 4-3).

|  | ОСТОРОЖНО! Для защиты от возгорания замену производите предохранителем требуемого номинала и типа, отключив предварительно шнур питания. |
| --- | --- |

## 6.2. Чистка прибора

Для чистки осциллографа, используйте мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого моющего средства. Не распыляйте аэрозоль для чистки непосредственно на осциллограф, поскольку при этом возможно проникновение аэрозоля внутрь и повреждение прибора.

Не используйте химикалии, содержащие бензин, бензол, толуол, ксилол, ацетон или подобные растворители.

Не используйте абразивных чистящих средств, ни на какой части осциллографа.

# 7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Осциллограф | 1 шт. |
| --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Пробник | 2 шт. |
| Шнур питания | 1 шт. |

Характеристики могут быть изменены без дополнительного предупреждения.

# 8. БЛОК-СХЕМА

MATRIX Technology INC. Building 1, NanYu Ind. Area, HuaChang Road, DaLang, LongHua, Baoan, ShenZhen, China. Tel: +86-755-28174551 Fax: +86-755-28174550 http: //www.szmatrix.com