VC9807A+

цифровой мультиметр

- ВВЕДЕНИЕ

Данный прибор является компактным  цифровым мультиметром с 4 1/2 - разрядной шкалой, предназначенным для измерения постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, а также сопротивления, емкости конденсаторов, проверки транзисторов и диодов и прозвонки соединений.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Дисплей | 41/2 (1999) ЖК-дисплей с подсветкой |
| --- | --- |
| Полярность | Автоматическая индикация |
| Юстировка нуля | Автоматическая |
| Принцип работы | АЦП с двупетлевым интегратором |
| Скорость измерения | 3 отсчета в секунду |
| Индикация перегрузки | На дисплее надпись "1" |
| Индикация разряда батар. | На дисплее появляется символ |
| Стандарт безопасности | по ЭМС. Прибор имеет стандарт IEC1010 на загрязнение 2 степени и двойную изоляцию II класса. |
| Условия эксплуатации | 0(С ~ 40(С, влажность < 80% |
| Условия хранения | -10(С ~ 50(С, влажность < 80% |
| Питание | Батарея 9В типа "Крона" |
| Размеры | 190 х 88,5 х 27,5 мм |
| Вес | Приблизительно 463 г (с батареей) |
| Принадлежности | Инструкция, щупы, холстер |

2.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность указана как ((% от измеренного значения + кол-во младших значащих ед.), при температуре 23(С ( 5(С и отн. влажности < 75%.

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  (DCV))

| диапазон | точность | разрешение |
| --- | --- | --- |
| 200мВ | ((0,1%+5) | 10мкВ |
| 2В |  | 100мrВ |
| 20В |  | 1мВ |
| 200В |  | 10мВ |
| 1000В | ((0/2%+5) | 100vВ |

Входное сопротивление: 10МОм на всех диапазонах.

Защита от перегрузки: диапазон 200мВ: 	250В пост. + перем.

в других диапазонах 	1000В пост. + перем.

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  (ACV)

| диапазон | точность | разрешение |
| --- | --- | --- |
| 2В | ((0,8%+25) | 10мкВ |
| 20В |  | 1мВ |
| 200В |  | 10мВ |
| 700В | ((1,0%+25) | 100мВ |

Входное сопротивление: 2МОм на всех диапазонах.

Защита от перегрузки: диапазон 200мВ: 250В пост. + перем.

другие диапазоны: 1000В пост. + перем.

Частотный диапазон: 40Гц - 400Гц  в диапазонах до 200В,

40Гц - 200Гц  в диапазоне 700В

Индикация: среднее значение (синусоидальный сигнал).

СОПРОТИВЛЕНИЕ  (Ω)

| диапазон | точность | разрешение |
| --- | --- | --- |
| 200 Ом | ((0,4%+10) | 0,01 Ом |
| 2 КОм | ((0,4%+5) | 0.1 Ом |
| 20 КОм |  | 1 Ом |
| 200 КОм |  | 10 Ом |
| 2 МОм |  | 100 КОм |
| 20 МОм | ((0.8%+15) | 1 КОм |

Напряжение разомкнутой цепи: менее 3В

Защита от перегрузки: 250В на всех диапазонах.

ПОСТОЯННЫЙ ТОК   (DCA)

| диапазон | точность | разрешение |
| --- | --- | --- |
| 2мА | ((0,5%+4) | 0.1мкА |
| 20мА |  | 1мкА |
| 200мА | ((0.8%+6) | 10мкА |
| 20А | ((2,0%+15) | 1мА |

Максимальное падение напряжения на мультиметре: 200мВ

Максимальный входной ток: 20А  (менее 10сек)

Защита от перегрузки: предохранитель 0.2А/250В.

Вход 20А не обеспечен защитой предохранителем.

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК   (ACA)

| диапазон | точность | разрешение |
| --- | --- | --- |
| 2мА | ((1,5%+25) | 0,1мкА |
| 20мА |  | 1мкА |
| 200мА |  | 10мкА |
| 20А | ((2,5%+35) | 1мА |

Максимальное падение напряжения на мультиметре: 200мВ

Максимальный входной ток: 20А (менее 10сек)

Защита от перегрузки: предохранитель 0,2А/250В

Вход 20А не обеспечен защитой предохранителем.

Частотный диапазон: 40Гц - 200Гц.

Индикация: среднее значение (синусоидальный сигнал).

ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРОВ

| диапазон | точность | разрешение |
| --- | --- | --- |
| 2нФ | ((3,5%+10) | 0,1пФ |
| 20нФ |  | 1пФ |
| 200нФ |  | 10пФ |
| 2мкФ |  | 100пФ |
| 200мкФ | ((3,8%+20) | 10нФ |

Частота измерения: 400Гц.

Защита от перегрузки: 36В макс. пост. + перем.

ЧАСТОТА

| Диапазон | Точность | Разрешение |
| --- | --- | --- |
| 20КГц | ((1,5%+25) | 1Гц |

Входная чувствительность: 120 мВ

Защита от перегрузки:250Впост.+перем.тока менее 15сек.

КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ ТРАНЗИСТОРА  hFE

| функция | описание | условия теста |
| --- | --- | --- |
| hFE | 0-1000 | Iб~ 10мкА, Vкэ ~3В |

ДИОДНЫЙ ТЕСТ И ПРОЗВОНКА СОЕДИНЕНИЙ

| функция | описание | условия теста |
| --- | --- | --- |
|  | индикация прямого падения напряжения на диоде | прямой ток через диод 1мА, обратное напряжение 3В |
|  | при сопротивлении менее (70±20)Ом звучит сигнал | напряжение на разомкнутых щупах приблизительно 3В. |

Защита от перегрузки: 250В эфф.

ПРОВОДИМОСТЬ  (диапазон сопрот. 10,000МОм – 10МОм)

| Диапазон | Точность | Разрешение |
| --- | --- | --- |
| 0,1нС – 100нС | ((1%+30) | 0,1нС |

Напряжение на разомкнутых щупах: 3В

3. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- ЖК-дисплей

2-1   Кнопка питания

2-2   Кнопка HOLD

2-3   Кнопка B/L- подсветка

3      Разъем для транзисторов

4      Поворотный переключатель

5       Разъем для конденсаторов

6       Гнездо V, Ω, Hz

7       Гнездо COM

8      Гнездо токов до 200mA и          проводимости

9      Гнездо токов до 20A

- РАБОТА

- Проверьте питающую батарею, включив питание, при севшей батарее на дисплее появится . При исправной батарее следуйте нижеописанным инструкциям.

- Значокрядом с гнездами предупреждает, что входное напряжение или ток не должны превышать указанных пределов.

- Перед работой установите поворотный переключатель на желаемый диапазон измерения.

4.1 ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

- Подключите черный щуп к входу СОМ, а красный к входу V/Ω/Hz

- Установите переключатель пределов на желаемый диапазон измерения постоянного или переменного напряжения.

- Подсоедините щупы к исследуемой схеме или устройству.

Замечание

- Если измеряемое напряжение заранее неизвестно, установите переключатель диапазона на максимальное значение и при необходимости переключайтесь на меньшие пределы измерения.

- Если на дисплее возникает символ перегрузки "1" или
"-1", необходимо установить поворотный переключатель на более высокий диапазон измерения.

- Не подавайте напряжения свыше 1000В для постоянного или 700В для переменного напряжения на входные разъемы прибора. Индикация возможна и при больших напряжениях, но существует опасность выхода прибора из строя.

- При измерении высокого напряжения соблюдайте предельную осторожность. Не касайтесь участков схемы, находящихся под напряжением.

4.2 ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА

- Подключите черный щуп к входу "СОМ", а красный к входу "mА" при измерении токов до 200мА.

- Установите переключатель пределов на желаемый диапазон измерения постоянного или переменного тока.

- Подсоедините щупы последовательно к исследуемой схеме.

- При измерении токов от 200мА до 20А подключайте красный щуп к входу "20А".

Замечание:

- Если величина измеряемого тока заранее неизвестна, установите переключатель пределов на максимальное значение и постепенно переключайте вниз до достижения оптимального диапазона измерения.

- Если на индикаторе возникает "1" или "-1" – символ перегрузки, это значит, что переключатель пределов необходимо переключить на старший диапазон.

- В зависимости от используемого гнезда максимальный измеряемый ток равен 200мА или 20А. При смене предела измерения отключите щупы от измеряемой цепи. Перегрузка по току вызовет перегорание предохранителя, который в этом случае необходимо заменить. Вход 20А не защищен предохранителем. Плавкий предохранитель должен быть рассчитан на ток не более 200мА, несоблюдение этого требование может привести к выгоранию печатной платы мультиметра.

4.3 ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

1) Подключите черный щуп к входу "СОМ", а красный к  "V/Ω/Hz".

2) Установите переключатель пределов на желаемый диапазон измерения сопротивления.

3) Подсоедините щупы прибора к измеряемому сопротивлению.

Предупреждение:

При измерении сопротивлений в схеме убедитесь, что схема обесточена и все конденсаторы разряжены.

Замечание:

- Если величина измеряемого сопротивления превышает максимальное значение установленного предела измерения, то на дисплее возникнет знак перегрузки ("1"). Переключитесь на верхний диапазон. Для сопротивлений 1 MOм и более установка показаний может занять несколько секунд. Это нормально при измерении больших величин.

- Если щупы прибора не подсоединены, то на дисплее появится индикация перегрузки.

- Не подавайте на вход мультиметра никаких напряжений во избежание выхода его из строя.

- При замыкании щупов накоротко на диапазоне измерений 200МОм дисплей покажет "1.0", это нормальная работа, при измерении сопротивления в 10МОм на диапазоне 200МОм прибор покажет 11,0 МОм, сопротивление в 100МОм даст значение в 101,0 МОм. 10 единиц младшего разряда являются величиной постоянной и их необходимо вычитать из полученных показаний.

4.4 ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ

- Установите переключатель диапазонов в положение F.

- Разрядите конденсатор, замкнув его выводы.

- Подключите конденсатор к разъему Cx, соблюдая при необходимости полярность включения.

Замечание:

- Если величина измеряемой емкости превышает максимальное значение установленного предела измерения, то на дисплее возникнет знак перегрузки ("1"). Переключитесь на верхний диапазон.

- Перед установкой конденсатора в разъем Cx, на дисплее могут быть показания, отличные от нуля, остаточные значения постепенно уменьшаются и ими можно пренебречь, т.к. на результирующие показания мультиметра и на его точность эта величина не влияет.

- Не подсоединяйте к входу никаких источников напряжений или токов. Перед проверкой конденсатор следует полностью разрядить.

- Единицы измерения: 1мкФ=1000нФ, 1нФ=1000пФ.

4.5 ИЗМЕРЕНИЕ УСИЛЕНИЯ ТРАНЗИСТОРА ПО ТОКУ

- Установите переключатель диапазонов в положение hFE.

- Определите тип проводимости транзистора и цоколевку его выводов, и установите его в гнезда на  мультиметра.

- Мультиметр покажет приблизительное значение hFE транзистора при токе базы 10мкА и напряжении коллектор-эмиттер около 3В.

4.6 ДИОДНЫЙ ТЕСТ И ПРОЗВОНКА СОЕДИНЕНИЙ

- Подключите красный щуп к входу "V/Ω/Hz", а черный ко входу "СОМ" (замечание: полярность красного щупа положительна).

- Установите переключатель диапазонов в положение .

- Подсоедините щупы к проверяемому диоду, дисплей покажет прямое падение напряжения.

- Подсоедините щупы к двум точкам исследуемой цепи, при сопротивлении между точками менее 70 Ом прозвучит сигнал зуммера.

Замечания:

- Если щупы не подсоединены, на дисплее прибора появится "1" - символ перегрузки.

- Тестовый ток, протекающий через диод - 1мА.

- При протекании прямого тока через диод прибор показывает напряжение падения в милливольтах, при обратном включении диода прибор покажет перегрузку.

4.7 ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ

1)    Подключите щупы к гнездам "СОМ" и "V/Ω/Hz".

2)  Установите переключатель  диапазонов в положение 20KHz и подсоедините  щупы прибора к исследуемой схеме.

Замечание:

Не подавайте напряжение выше 10В – это может повредить прибор.

4.8  ИЗМЕРЕНИЕ ПРОВОДИМОСТИ

1)  Подключите черный щуп к входу , "mА" а красный к  "V/Ω/Hz".

2) Установите переключатель диапазонов в положение nS  и  подсоедините щупы к исследуемому объекту.

Замечание:

1. Не подавайте на вход мультиметра никаких напряжений во избежание выхода его из строя.

4.9 КНОПКА "HOLD"

Кнопка "HOLD" используется для запоминания на дисплее значения, измеренного в момент нажатия на кнопку. Функция работает на всех режимах измерения. При включении режима "HOLD" на дисплее появляется значок . Для отключения режима нажмите кнопку "HOLD" еще раз.

4.10  РЕЖИМ АВТОВЫКЛЮЧЕНИЯ

- После 15 минут простоя прибор автоматически отключается.

- Для повторного включения нажмите кнопку POWER.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- При измерении напряжения свыше 36В для постоянного или 25В для переменного напряжения проверяйте, чтобы мультиметр не был включен в режим измерения токов или сопротивлений или диодного теста. Всегда проверяйте, что используются требуемые гнезда прибора.

- При измерении напряжения свыше 50В соблюдайте предельную осторожность, особенно при работе с высоковольтными источниками напряжения.

- По возможности избегайте подключения к схемам под напряжением.

- При измерении токов перед размыканием измеряемой цепи убедитесь, что цепь обесточена. Не измеряйте токи свыше 20 ампер.

- При измерении сопротивлений и проверке диодов убедитесь, что схема, в которой они находятся обесточена.

- Всегда проверяйте, что используется требуемая функция и правильный диапазон измерения. При сомнении в правильности выбора диапазона измерения начните с максимального и, постепенно уменьшая его, выберите оптимальный.

- Предельная осторожность требуется при работе с трансформаторами, особенно при размыкании цепей.

- Перед работой проверяйте состояние щупов на предмет обрывов и целостности изоляции.

- Не превышайте максимально допустимых величин входных сигналов.

- Предохранитель заменяется только на аналогичный.

- Перед снятием крышки для замены батареи или предохранителя отсоедините щупы от внешних цепей и отключите питание прибора.

- УХОД ЗА ПРИБОРОМ И ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 УХОД ЗА МУЛЬТИМЕТРОМ

Цифровой мультиметр является сложным электронным устройством. Следуя советам Вы обеспечите его работу на многие годы.

- Держите мультиметр сухим. Если на него попала влага немедленно вытрите его. Жидкости могут вызвать коррозию электронной схемы.

- Храните и используйте прибор при нормальных климатических условиях. Экстремальные температуры сокращают срок службы электронных узлов, повреждают батарею питания и могут расплавить пластмассовые детали.

- Обращайтесь с мультиметром бережно. Хотя холстер и обеспечивает защиту прибора от ударов, падение прибора с высоты может вызвать повреждение внутренней платы прибора и корпуса устройства.

- Держите мультиметр подальше от пыли и грязи, которая может вызвать преждевременный износ частей.

- Время от времени протирайте прибор сухой чистой тканью. Не используйте сильные чистящие средства и растворители для чистки прибора.

- Для замены батареи используйте только свежие батареи того же типа и напряжения. Всегда меняйте старые и севшие батареи, которые могут вызвать утечку и повреждение электронной схемы мультиметра.

6.2 ОБСЛУЖИВАНИЕ

1) Замена батареи питания

- Убедитесь, что прибор отключен от внешних цепей. Установите поворотный переключатель в положение "OFF" и выньте щупы из гнезд прибора.

- Открутите винт крышки батарейного отсека и снимите крышку.

- Выньте отработанную батарею и вставьте новую. Закройте крышку и закрутите винт.

2) Замена предохранителя

- Убедитесь, что прибор отключен от внешних цепей. Установите поворотный переключатель в положение "OFF" и выньте щупы из гнезд прибора.

- Открутите винты задней крышки и откройте ее. Выньте сгоревший предохранитель и замените его новым аналогичным: 5х20мм, 200мА/250В. Закройте крышку и закрутите винты.