ЦИФРОВОЙ

ТАХОМЕТР

DM6235P

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 1. ОСОБЕННОСТИ

 Эта серия измерительных приборов, предназначенных для измерения частоты вращения (ФОТО: об/мин; КОНТАКТНЫЙ: об/мин, м/мин, фут/мин). Использует микропроцессорную и лазерную технику.

 Широкий диапазон измерения и высокое разрешение.

 В памяти прибора автоматически сохраняются макс. значение, мин. значение и последнее измеренное значение.

 Индикация разряда батареи.

 Этот чувствительный и надежный прибор с прочными и мало изнашиваемыми механическими частями имеет прочный и легкий корпус из АБС пластика. Корпус имеет хороший дизайн и удобно располагается при работе в руке.

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

(1)

| Дисплей | : | 5 цифр, 18 мм (ЖК-экран 0.7 дюйма). |
| --- | --- | --- |
| Погрешность | : | ± (0.05%+1 ЕМР) |
| *ЕМР - число значений единицы младшего. |
| Скорость обновления результата | : | 0.8 с (выше 60 об/мин). |
| Выбор диапазона | : | автоматический. |
| Задающий генератор | : | с кварцевым резонатором. |
| Дистанция измерения (ФОТО) | : | 50 мм—500 мм. |
| Размеры | : | 210х74х37 мм. |
| Питание | : | 4х1.5 В, размер AA или стабилизированный источник постоянного тока (6 В). |
| Ток потребления | : | около 65 мА. |

(2) Использование памяти.

Последнее измеренное значение (макс. значение, мин. значение) автоматически заносятся в память при отпускании кнопки "ИЗМЕРЕНИЕ" (см. рис. 1). Сохраненные в памяти значения можно вывести на дисплей последовательным нажатием кнопки "MEM". Символы на дисплее означают:

"UP" - макс. значение; "dn" - мин. значение;

"LA" - последнее измеренное значение.

Рис.1

(3) Замена батареи

(3-1) При появлении на дисплее индикатора разряда батареи (т.е. напряжение на батарее ниже 4.5 В) необходимо заменить батарею.

(3-2) Сдвиньте и снимите крышку отсека батареи. Извлеките использованные элементы питания.

(3-3) Установите новые элементы. Неправильная установка элементов питания может привести к повреждению прибора.

(4) Примечания

(4-1) Контактный тахометр снабжен тремя насадками: большой конус, малый конус и цилиндр. Большой конус и цилиндр покрыты резиной и предназначены для измерения низкой частоты вращения. Малый конус предназначен для измерения высокой частоты вращения.

(4-2) Если прибор не используется длительное время, извлеките из него батарею питания.

# 3. КОНТАКТНЫЙ  ТАХОМЕТР (DM6235P)

Диапазон измерения:

ТАХОМЕТР (КОНТАКТ):	  от 0.5 до 19999 об/мин.

ЛИНЕЙНАЯ СКОРОСТЬ: от 0.05 до 1999.9 м/мин.

от 0.2 до 6.560 фут/мин.

Разрешение:

ТАХОМЕТР (КОНТАКТ):

0.1 об/мин (0.5~999.9 об/мин)

1 об/мин (свыше 1000 об/мин)

ЛИНЕЙНАЯ СКОРОСТЬ:

0.01 м/мин (0.05~99.99 м/мин)

0.1 м/мин (свыше 100 м/мин)

0.1 фут/мин (0.1~999.9 фут/мин)

1 фут/мин (свыше 1000 фут/мин)

Описание панели:

| A: Насадка для измерения линейной сокрости | B: Насадка для измерения об/мин |
| --- | --- |
| C: Вал | D: Кнопка "ИЗМЕРЕНИЕ" |
| E: Переключатель режима | F: Кнопка "MEM" |
| G: Дисплей | H: Крышка отсека батареи |

Процедура измерения

(1) ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОНТАКТНЫМ ДАТЧИКОМ

а.	Установите переключатель режима в положение "RPM". Установите на ось датчика насадку для измерения об/мин.

б.	Нажмите кнопку "ИЗМЕРЕНИЕ" и слегка прижмите насадку для измерения об/мин к центру оси вращающейся детали. Убедитесь, что держите прибор соосно. После стабилизации показания, отпустите кнопку "ИЗМЕРЕНИЕ".

(2) ИЗМЕРЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ СКОРОСТИ

а.	Установите переключатель режима в положение "m/min" или "ft/min". Установите на ось датчика насадку для измерения линейной скорости вместо насадки для измерения об/мин.

б.	Нажмите кнопку "ИЗМЕРЕНИЕ" и просто приложите насадку для измерения линейной скорости к движущемуся объекту. После стабилизации показания, отпустите кнопку "ИЗМЕРЕНИЕ".

Замечание:	При измерении необходимо учитывать различную длину окружности внешней и внутренней поверхности желобка насадки для измерения линейной скорости. Поэтому при измерении линейной скорости показание будет истинным, когда внешняя поверхность насадки входит в контакт с объектом измерения.

Комплект поставки:

| Футляр для транспортировки | 1 шт. |
| --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Батарейка АА | 4 шт. |
| Пакет с винтом | 1 шт. |
| Насадка для измерения линейной скорости | 1 шт. |
| Насадка для измерения об/мин | 3 шт. |

MB-6235-01